ΦΥΛΛΟ   /   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1. | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου διαθέτει εξοπλισμό διακίνησης δειγμάτων βιολογικών υγρών. Ο συντηρητής θα αναλάβει την υποχρέωση να συντηρεί και να υποστηρίζει όλο τον εξοπλισμό AC 3000 της γερμανικής εταιρείας Aerocom Gmbh, ως ακολούθως: | NAI |  |  |
| 2. | Α. Ο συντηρητής θα πραγματοποιεί εξαμηνιαία (δύο στο έτος) προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του κατασκευαστή με πλήρη έλεγχο της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Ο συντηρητής θα υποστηρίζει την Τεχνική Υπηρεσία τηλεφωνικά και σε περίπτωση προβλήματος θα δίνει οδηγίες για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση με τηλεφωνικές οδηγίες και απαιτείται επίσκεψη τεχνικού, θα ενημερώνεται το νοσοκομείο και εφ’ όσον ζητηθεί από την τεχνική υπηρεσία θα έρχεται τεχνικός της εταιρείας με χωριστή χρέωση. Σε περίπτωση που η βλάβη απαιτεί ανταλλακτικά πέραν των κατωτέρω που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, θα υποβάλλεται προσφορά για έγκριση και μετά θα προχωρεί σε επισκευή. Η συντήρηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, τον καθαρισμό, την αναγκαία λίπανση όλων των κινουμένων μερών διακλαδωτήρων και σταθμών, τον έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, των έλεγχο όλων των σωληνώσεων και των μεταφορέων του εξοπλισμού, καθώς και δοκιμές του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. | NAI |  |  |
| 3. | Β. Απαγορεύονται οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις η αντικαταστάσεις υλικών στο εξοπλισμό δίχως τον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας. | NAI |  |  |
| 4. | Γ. Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, καθώς και να διαθέτει απόθεμα όλων των ανταλλακτικών (όλες τις πλακέτες των σταθμών, των διακλαδωτήρων, κεντρικής μονάδας, διακοπτών, των αισθητηρίων, μοτέρ και αισθητηρίων διακλαδωτήρων, κλπ) ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια του κατασκευαστή με εγγύηση ενός έτους. | NAI |  |  |
| 5. | Δ. Κάθε εξάμηνο θα συντάσσεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης που θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό Υπηρεσίας και τον συντηρητή. | NAI |  |  |
| 6. | Ε. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται εργασία συντήρησης, καθαριστικά λιπαντικά και τα ακόλουθα είδη ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης : τους διακόπτες γραμμής σταθμών, διακόπτες γραμμής διακλαδωτήρων, τους μικροδιακόπτες αναχώρησης των τερματικών σταθμών τα αισθητήρια θέσης σταθμών καθώς και τα αισθητήρια θέσης διακλαδωτήρων. | NAI |  |  |
| 7. | Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας για έξοδα μετακίνησης, διαμονής, που δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν κόστος της παρούσας πρόσκλησης και θα αποτελούν χωριστή χρέωση. | NAI |  |  |
| 8. | ΣΤ. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέσει και να εγκαταστήσει για την διάρκεια της σύμβασης ειδικό Η/Υ σε περιβάλλον WINDOWS 10, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος με το πρόγραμμα WIN 3000 της Aerocom Gmbh & Co που υποστηρίζει το σύστημα. Με το πρόγραμμα WIN 3000 οι δυνατότητες παρεμβάσεων μέσω μόντεμ θα είναι οι ακόλουθες: | NAI |  |  |
| 9. | - Δυνατότητα ρύθμισης της προτεραιότητας ως ακολούθως. Η προτεραιότητα θα μπορεί να τεθεί είτε για την αποστολή (κάθε αποστολή από τον σταθμό έχει προτεραιότητα), είτε για την λήψη (κάθε λήψη από τον σταθμό έχει προτεραιότητα), είτε και για την αποστολή και την λήψη (κάθε αποστολή και λήψη από τον σταθμό έχει προτεραιότητα). Οι προτεραιότητες αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται οπότε αυτό είναι επιθυμητό από την Διοίκηση. | NAI |  |  |
| 10. | - Πρόσβαση στην Κ.Μ.Ε. του εξοπλισμού μέσω προσωπικών κωδικών. | NAI |  |  |
| 11. | - Εξοπλισμός ασφαλούς μεταφοράς. Οι τερματικοί σταθμοί θα μπορούν να προγραμματισθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αφιχθείς μεταφορέας να παραμείνει κλειδωμένος εντός του σταθμού μέχρι να πληκτρολογηθεί ο μυστικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου χρήστη οπότε και ο μεταφορέας θα πέσει στο καλάθι υποδοχής. Ταυτόχρονα θα καταγράφεται ο κωδικός του χρήστη και η ημερομηνία και ώρα στον Η/Υ. | NAI |  |  |
| 12. | - Δυνατότητα επαναδιανομής κενών μεταφορέων. Ο εξοπλισμός θα μπορεί να διανείμει κενούς μεταφορείς ως εξής. Αν υπάρχει περίσσεια μεταφορέων στο σταθμό, τότε ο χρήστης θα μπορεί να καλέσει ένα προκαθορισμένο αριθμό και να βάλει τους περισσευούμενους μεταφορείς στο δίκτυο. Ο εξοπλισμός αυτόματα γνωρίζει ποιοι σταθμοί έχουν έλλειμμα και στέλνει τους μεταφορείς κατά σειρά προτεραιότητας σε συνάρτηση με το μέγεθος του ελλείμματος (πρώτα θα πάρει αυτός ο σταθμός που δεν έχει καθόλου απόθεμα κλπ.)αναπληρώνοντας έτσι το απόθεμα κάθε σταθμού. | NAI |  |  |
| 13. | - Εξοπλισμός αυτόματης επιστροφής μεταφορέων στην έδρα τους. Ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα με χρήση προαιρετικού εξοπλισμού της αυτόματης αναγνώρισης «της έδρας» κάθε μεταφορέα μέσω ειδικού σαρωτή και αποστολής αυτού στην έδρα του μεταφορέα. | NAI |  |  |
| 14. | - Δυνατότητα επιλογής συντομότερων διαδρομών για ταχύτερη διεκπεραίωση. | NAI |  |  |
| 15. | - Εξοπλισμός αυτόματης προώθησης. Ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα οι μεταφορείς που προορίζονται για κάποιο παραλήπτη να κατευθύνονται αυτόματα σε άλλο σταθμό της επιλογής του, λόγω απουσίας του ή λόγω μετακίνησης του σε άλλο χώρο η για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως επίσης το και θέσης εκτός λειτουργίας κάποιου σταθμού για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα που κάποιο τμήμα είναι κλειστό. Ο προγραμματισμός των ανωτέρω είναι δυνατόν να γίνεται με χρονοπρόγραμμα από το Η/Υ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (εβδομάδες- μήνες), κάθε ημέρα της εβδομάδας και για 6 διαφορετικές χρονικές περιόδους ημερησίως. | NAI |  |  |
| 16. | - Θέση σταθμού εκτός λειτουργίας. Ο εξοπλισμός επιτρέπει την θέση οποιουδήποτε σταθμού εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δίχως να επηρεάζεται η λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| 17. | - Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης πλέον των 250 σταθμών οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω 32 ενοποιημένων αλλά και ανεξαρτήτων ταυτόχρονα ζωνών. | NAI |  |  |
| 18. | - Το πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης WIN3000 της Aerocom που θα διαθέσει ο συντηρητής θα τρέχει κάτω από Windows 10 προσφέροντας φιλικό περιβάλλον για το χρήστη και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | NAI |  |  |
| 19. | - Κεντρικό μενού που δείχνει την πραγματική κατάσταση όλων των ζωνών του εξοπλισμού ζώνη έτοιμη, κατειλημμένη, σταματημένη, η εκτός λειτουργίας. | NAI |  |  |
| 20. | - 2) Καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων του εξοπλισμού που συμβαίνουν. | NAI |  |  |
| 21. | - 3) Γραφική απεικόνιση με τις εξής δυνατότητες: α) Τοπογραφία του εξοπλισμού με σχέδια όλων των σταθμών και των διακλαδωτήρων. | NAI |  |  |
| 22. | β) Καταγραφής όλων των σταθμών και διακλαδωτήρων με αριθμούς αλλά και με το όνομα του τμήματος. | NAI |  |  |
| 23. | γ) Παρακολούθησης του μεταφορέα ο οποίος κινείται στην ζώνη. Η κίνηση του μεταφορέα θα φαίνεται στο διάγραμμα της εγκατάστασης με αλλαγή του χρώματος του σταθμού που διήλθε, του σωλήνα και του διακλαδωτήρα. | NAI |  |  |
| 24. | δ) Εκτύπωσης του τοπογραφικού διαγράμματος | NAI |  |  |
| 25. | 4) Εμφάνισης στατιστικών στοιχείων με τις εξής δυνατότητες: α) Αριθμός αποστολών ανά σταθμό. | NAI |  |  |
| 26. | β) Αριθμός παραλαβών ανά σταθμό. | NAI |  |  |
| 27. | γ) Αριθμός αποστολών η παραλαβών για συγκεκριμένη ημέρα μόνο. | NAI |  |  |
| 28. | δ) Αριθμός αποστολών η παραλαβών κατά την διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. | NAI |  |  |
| 29. | ε) Εκτύπωσης των στατιστικών στοιχείων. | NAI |  |  |
| 30. | 5) Δυνατότητα ελέγχου όλου του εξοπλισμού από τον Η/Υ με τις ακόλουθες δυνατότητες: | NAI |  |  |
| 31. | α) Κάθε σταθμός και διακλαδωτήρας μπορεί να εμφανίζεται γραφικά. | NAI |  |  |
| 32. | β) Οποιαδήποτε μονάδα να μπορεί να ελεγχθεί μέσω του Η/Υ. Στην θέση της γραφικής παρουσίασης μπορεί κανείς να δει και να ελέγξει τους σωλήνες των διακλαδωτήρων που γυρίζουν, των διαφραγμάτων που ανοιγοκλείνουν κλπ. δίχως να είναι απαραίτητο να μεταβεί στο σταθμό η τον διακλαδωτήρα. | NAI |  |  |
| 33. | γ) Δυνατότητα ενεργοποίησης κάθε διακόπτη γραμμής που σχετίζεται με οποιαδήποτε μονάδα του εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| 34. | δ) Δυνατότητα ενεργοποίησης των φυσητήρων οι οποίοι μπορούν να δοκιμαστούν και να τεθούν σε λειτουργία για αναρρόφηση, κατάθλιψη, χαμηλή ταχύτητα η και να τεθούν εκτός λειτουργίας. | NAI |  |  |
| 35. | ε) Με το πάτημα ενός κουμπιού μόνο ο σταθμός μπορεί να επανέλθει σε θέση κανονικής λειτουργίας. | NAI |  |  |
| 36. | 6) Η πρόσβαση στις παραμέτρους προγραμματισμού είναι δυνατή μόνο κατόπιν πληκτρολόγησης μυστικών κωδικών (θα υπάρχει δυνατότητα για 20 ξεχωριστούς κωδικούς & ονόματα). Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προγράμματα θα αποθηκεύεται στην σκληρό δίσκο του υπολογιστή με τον μυστικό κωδικό και όνομα του χρήστη ώστε ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξέρει κανείς ποιος επενέβη στον εξοπλισμό. | NAI |  |  |
| 37. | - Ένδειξη βλάβης: Σε περίπτωση που ένας τερματικός σταθμός τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, αυτό θα φαίνεται σε όλους τους σταθμούς της ζώνης και η ζώνη του εξοπλισμού εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. | NAI |  |  |