|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Αισθητήρες Μέτρησης Καρδιακής Παροχής Flotrac |  |  |  |
|  | • Αισθητήρας μιας χρήσης με προέκταση υψηλής πίεσης 213cm, συνεχούς παρακολούθησης CO, SVR, SV, SVV με αυτόματη βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Nα είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors τύπου intellive MX800 Philips αιμοδυναμικών παραμέτρων του Νοσοκομείου μας για τη συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διατίθενται 4 τουλάχιστον κλινικές μελέτες σε ανθρώπους που να πιστοποιούν την αξιοπιστία των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ομοαξονικά κυκλώματα αναπνευστήρα |  |  |  |
|  | • Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς, ομοαξονικό, .μ.χ. για ενήλικες χωρίς latex και pvc. Να αποτελείται από: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ομοαξονικούς σωλήνες (εισπνοής και εκπνοής) μήκους τουλάχιστον 1,50 μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Συνδετικό γωνιώδες, με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι χαμηλής αντίστασης, στην εισπνοή κάτω των 2,5 mbar στα 60L/min και στην εκπνοή μικρότερης των 55 mbar στα 60L/min και χαμηλής ενδοτικότητας, κάτω των 3ml/mbar στα 60 mbar. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αντιμικροβιακά φίλτρα ύγρανσης – θέρμανσης |  |  |  |
|  | • Φίλτρο με μηχανική πτυχωμένη μεμβράνη, και ταυτόχρονα εναλλάκτης ύγρανσης – θέρμανσης, για αναπνευστικό κύκλωμα, μιας χρήσεως, ενηλίκων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι πιστοποιημένο για συγκράτηση βακτηρίων (μεγέθους 0,5 μm ή μικρότερου) και ιών (μεγέθους 0.027 μm ή μικρότερου) τουλάχιστον κατά 99,9999% σε ξηρό περιβάλλον και 100% σε υγρό περιβάλλον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτει νεκρό χώρο 50 ml έως 70 ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,5 mbar στα 30L/min | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτει υψηλή απόδοση ύγρανσης, μεγαλύτερη των 33mg Η20/L αέρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι κατάλληλο για χρήση τουλάχιστον 24 ωρών, χαμηλού βάρους, έως και 40g (±2). Και να διαθέτει θύρα δειγματοληψίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σετ νεφελοποίησης φαρμάκου για διασωληνωμένους ασθενείς ΜΕΘ με συνδετικό T | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Γωνιώδεις προεκτάσεις συστημάτων αναισθησίας (κρικοειδή συνδετικά για βρογχοσκόπηση σπιράλ) |  |  |  |
|  | Συνδετικά πλαστικά με κρικοειδή σωλήνα και λεία εσωτερική επιφάνεια έως 15 cm και γωνιώδη συνδετικό swivel με καπάκι για ινιπτικό βρογχοσκόπιο αποστειρωμένα μ.χ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Αντιμικροβιακοί σάκοι αναρρόφησης |  |  |  |
|  | • Ανταλλακτικοί σάκοι αναρρόφησης. Για την προστασία λοιμώξεων και διασποράς μικροβίων να αποτελούν κλειστό σύστημα, με δύο ανεξάρτητες βαλβίδες, μία στο στόμιο εισόδου των υγρών, και μία στο στόμιο του κενού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να έχουν αντιμικροβιακή και στερεοποιητική δράση, διαθέτοντας κόκκους ενεργού χλωρίου και σκόνη στερεοποίησης των αναρροφημένων υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι φιλικοί στο περιβάλλον χωρίς PVC και να φέρουν ειδικό στόμιο σύνδεσης σάκου με σάκο, στόμιο λήψης δείγματος και κάνιστρα τοποθέτησης, εφοδιασμένα με βαλβίδα ΟΝ/OFF. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διατίθενται σε χωρητικότητα 2 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Στρόφιγγα 3 οδών (3-Way), υψηλών πιέσεων, με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά τη σύνδεση του σωλήνα |  |  |  |
|  | • Έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στην παρακράτηση λιπιδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Αντιστέκεται αποτελεσματικά στις καταστροφικές επιδράσεις όλων των χορηγήσεων, ανεξάρτητα από τη φαρμακευτική τους σύνθεση και την εφαρμοζόμενη πίεση | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Προστατεύει απόλυτα από μολύνσεις και αεροεμβολή | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Προστασία από κίνδυνο απαραίτητων ρωγμών, έγχυσης και διαρροής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 8536-10, το υψηλότερο στην κατηγορία του, το οποίο έχει αντικαταστήσει το DIN 58362-DH-P | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Έχει επίπεδη καθαρή επιφάνεια | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Είναι κατάλληλο για εγχύσεις υπό πίεση, καθώς καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Χαμηλός αδρανής όγκος | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Εύχρηστη και με πολύ καλή αίσθηση όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό μέσω των ON/OFF θέσεων (stop ανά 45 μοίρες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Σύνδεση Lock | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Φέρει CE mark | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Κατάλληλο για όλα τα τρέχοντα συστήματα έγχυσης πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτει συνεχή κανάλια ευθείας ροής για ακριβή παρακολούθηση της πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτει αξονικά και ακτινικά μετακινούμενο κλείδωμα για ασφαλή και γρήγορη σύνδεση. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Παγίδες συλλογής βρογχικών εκκρίσεων |  |  |  |
|  | Συσκευές αναρροφήσεως και συλλογής βρογχικών εκκριμάτων ενηλίκων με φιαλίδιο περισυλλογής 25 ml, με καθετήρα Νο 16, ακτινοσκιερό, βαθμονομημένο, με προέκταση συνδετικό για αναρρόφηση, με πρόσθετο καπάκι φιαλιδίου και αυτοκόλλητο για αναγραφή των στοιχείων του ασθενή. Να είναι latex free και Dehp free (για αποφυγή αλλεργιών), μ.χ., αποστειρωμένοι, σε διπλή συσκευασία ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οδηγοί Bougie Boussignac |  |  |  |
|  | • Οδηγός για δύσκολη διασωλήνωση Bougie Boussignac με κυρτό άκρο και με ειδικό συνδετικό για δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου όταν απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτει εσωτερικά δύο κανάλια, ένα για την παροχή οξυγόνου και ένα με πολλαπλές οπές για την αποσυμπίεση και την αποφυγή βαροτραύματος στον ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να προσφερθεί σε μεγέθη ενηλίκων, παίδων και νεογνών σε μήκη, 70, 60, και 50 εκατοστών αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι βαθμονομημένος κάθε 10 εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι LATEX-FREE/DEHP-FREE, μίας χρήσης, αποστειρωμένος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Σετ υγιεινής στοματικής κοιλότητας |  |  |  |
|  | Το σετ να περιέχει οδοντόβουρτσα με βαλβίδα για τοποθέτηση σε αναρρόφηση, στυλεό με αφρολέξ, οδοντόκρεμα και στοματικό διάλυμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Ελαστομετρικές αντλίες 24ώρου με σταθερό ρυθμό έγχυσης μ.χ. |  |  |  |
|  | • Να είναι μιας χρήσης σταθερής έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Όγκος πλήρωσης 60-100ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Σταθερής ροής 2ml/h. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Η αντλία έγχυσης μιας χρήσης να διαθέτει ελαστική συσκευή αποθήκευσης υγρού, η οποία να μπορεί να αποθηκεύσει το υγρό στην κάψουλα σιλικόνης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ο σωλήνας να είναι στερεωμένος με μονόδρομη θύρα πλήρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Αυτή η συσκευή να διαθέτει σύνδεσμο luer 6%, ο οποίος να επιτρέπει στη σύριγγα να εγχέει φάρμακο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Η έξοδος υγρού να είναι στερεωμένη με κωνικό σύνδεσμο 6%, ο οποίος να επιτρέπει τη σύνδεση με άλλες συσκευές έγχυσης για την έγχυση υγρού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου |  |  |  |
|  | • Να είναι κατασκευασμένοι από διαφανές θερμοευαίσθητο υλικό PVC με cuff υψηλού όγκου χαμηλής πίεσης που να προσφέρει άριστη ανάδραση κατά την πίεση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ο σωλήνας να προσαρμόζεται στον αναπνευστικό σωλήνα του εκάστοτε ασθενούς ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Το άκρο του σωλήνα να είναι ομαλό και με ελαφριά κοίλα μορφοποίηση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες τραυματισμού του ασθενούς κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσής του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ο σωλήνας να διαθέτει διαβάθμιση και να είναι ακτινοσκιερός. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να έχει οπή Myrphy eye, ατραυματικό άκρο και αποσπώμενο συνδετικό τουλάχιστον 15 mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Είναι latex free. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Μιας χρήσεως αποστειρωμένοι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διατίθεται σε μεγέθη 6,0 έως 8,5. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff |  |  |  |
|  | • Σωλήνας τραχειοστομίας με cuff χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου με κλίση 105ο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Το cuff να ελέγχεται από ευαίσθητο οδηγό με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να φέρει οδηγό με ειδική οπή για τη μέθοδο seldinger. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα στο σωληνάκι πλήρωσης του cuff (7 εκ., 7,5 εκ., 8 εκ., 8,5 εκ., 9 εκ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Το σχήμα του cuff να είναι κωνοειδές ώστε να δέχεται τη λιγότερο δυνατόν πίεση η τραχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Καθετήρες Βρογχοαναρρόφησης |  |  |  |
|  | -Να φέρουν βαλβίδα | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Να είναι από ιατρικό PVC, LATEX-FREE, αποστειρωμένοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Να φέρουν αποστρογγυλεμένο, μαλακό άκρο για να μην τραυματίζουν την τραχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Να έχουν πλαϊνές οπές | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Το μήκος του σωλήνα να είναι τουλάχιστον 53 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Να έχουν εύρος 14ch, 16ch, 18ch και 20ch | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Υπεργλωτιδική συσκευή (λαρυγγική μάσκα) τύπου I-GELL |  |  |  |
|  | Να είναι μιας χρήσης, χωρίς λάτεξ και PVC, συσκευή διαχείρισης υπεργλωτιδικών αεραγωγών δεύτερης γενιάς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό ελαστομερές ιατρικής ποιότητας, για να δημιουργεί μια μη φουσκωτή, ανατομική σφράγιση των φαρυγγικών, λαρυγγικών και περιλαρυγγικών δομών, αποφεύγοντας παράλληλα τραύματα από συμπίεση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διατίθεται σε μεγέθη 3,4 και 5 με χρωματικό κωδικό μεγέθους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιδανικά να φέρουν διευρυμένο κανάλι αναρρόφησης γαστρικών υγρών, ώστε να επιδέχεται μεγάλα νούμερα Levine. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Ατραυματικό σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με υδρόφιλο μόνο διαστολέα και σωλήνα με αναρρόφηση άνωθεν του cuff (Νο 8) |  |  |  |
|  | • Το σετ διαδερμικής τραχειοστομίας πρέπει να περιέχει μονό διαστολέα υδρόφυλο με εργονομική λαβή, ειδική θύρα στο πλάι εξαγωγής του σύρματος με τη μέθοδο Seldinger, για διαστολή σε ένα μόνο βήμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ο σωλήνας τραχειοστομίας να είναι DHPD FREE, θερμοευαίσθητος με cuff σφαιρικού σχήματος, με χρωματική διαφορά ανάλογα το νούμερο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Το cuff να φουσκώνει συμμετρικά και να αυξομειώνεται η πίεση που δέχεται η τραχεία ακολουθώντας τον αναπνευστικό κύκλο, με κλίση 105ο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να φέρει οδηγό σύρμα J tip προσαρμοσμένο σε ειδική συσκευασία για χρήση με το ένα χέρι, με ειδική οπή στο άκρο του για τη μέθοδο Seldinger. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ο οδηγός να κουμπώνει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει >1cm από το άκρο τον σωλήνα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να περιέχει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη και συσκευή απόρριψης των βελονών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να περιέχει δύο (2) σύριγγες 5ml & 10 ml, 10 γάζες, δύο (2) λιπαντικά gel, νυστέρι ασφαλείας και ειδική σφήνα αποσύνδεσης του σωλήνα τραχειοστομίας από το κύκλωμα του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | ΟΜΑΔΑ Α: Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου και αναρρόφηση των υπογλωτιδικών εκκρίσεων |  |  |  |
|  | Ενδοτραχειακός σωλήνας από PVC, για στοματική και ρινική διασωλήνωση, με εσωματωμένο αυλό αναρρόφησης των υπο-γλωττιδικών εκκρίσεων στο τοίχωμα του σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου, με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει συνδετικό 15mm και Myrphy eye. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διατίθεται σε μεγέθη 6.0mm έως 8,5mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | ΟΜΑΔΑ Β: ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ/ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ |  |  |  |
| 18.1. | Σετ χορήγησης υγρών/φαρμάκων με τις ηλεκτρονικές αντλίες (μονής έγχυσης) |  |  |  |
|  | H συσκευή να διαθέτει: |  |  |  |
|  | •Ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος με κάλυμμα και αεραγωγό φίλτρο με πώμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών > 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου, από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Ακρίβεια χορήγησης ≤ ±3%. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτουν σύστημα διατήρησης ανοικτής φλέβας (KVO) μετά το πέρας της προγραμματισμένης έγχυσης, με ρυθμιζόμενη ροή 0,1 – 50 ml/h. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτουν ενσωματωμένη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 26825, καθώς και δυνατότητα προκαθορισμού παραμέτρων χορήγησης, για λόγους ασφάλειας και ευκολίας κατά τον προγραμματισμό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να διαθέτουν δυνατότητα καταγραφής χορηγηθέντων όγκων με τέσσερις τρόπους, για εύκολη και ασφαλή παρακολούθηση του ισοζυγίου υγρών του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο σύστημα αυτόματης προστασίας από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής χορήγησης από την αντλία | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Μήκος συσκευής ≥ 250 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Όγκο εξαέρωσης ≤25ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Δυνατότητα χρήσης 72- 96 ώρες συνεχούς ροής | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Μιας χρήσης, ελεύθερη latex (Latex free), ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP free), αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| 18.2. | Σετ χορήγησης υγρών/ φαρμάκων με ηλεκτρονική αντλία τύπου σύριγγας για αντλία (μονής έγχυσης) |  |  |  |
|  | H συσκευή να διαθέτει: |  |  |  |
|  | •Βαθμονομημένη σύριγγα ασφαλείας luer-lock 50/60 cc | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Μιας χρήσης, ελεύθερη latex (Latex free), ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP free), αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Να συνοδεύετε από προέκταση με άκρα ασφαλούς σύνδεσης luer-lock μήκους ≥ 150 cm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για τις παραπάνω 2 συσκευές χορήγησης να κατατεθούν |  |  |  |
|  | • δείγματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | •αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές σε επίσημα έντυπα (ή δηλώσεις) του κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |  |  |
|  | •το εγχειρίδιο λειτουργίας των αντλιών στην Ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για τη χρήση των παραπάνω 2 συσκευών χορήγησης να παρέχονται ως συνοδός εξοπλισμός (χωρίς καμία επιβάρυνση για το νοσοκομείο για την επισκευή, ανταλλακτικά, προληπτική συντήρηση, αλλαγή μπαταρίας, αναβάθμιση λογισμικού, εργασίες τεχνικού κλπ) |  |  |  |
|  | •τουλάχιστον 130 - 135 ηλεκτρονικές αντλίες κατόπιν συνεννόησης με την κλινική (για χορήγηση μέσω ορού και μέσω σύριγγας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | •οι σταθμοί αντλιών τουλάχιστον 8 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | τα συμβατά trolley για τη ασφαλή στήριξη των σταθμών αντλιών που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τμημάτων του νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ηλεκτρονικές αντλίες (για χορήγηση μέσω ορού και μέσω σύριγγας) να προσαρμόζονται στον ίδιο σταθμό αντλιών και να διαθέτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
|  | •μικρών διαστάσεων (να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | •βάρους ≤2,5 Κgr | ΝΑΙ |  |  |
|  | •μέγιστο ρυθμό χορήγησης ≥ 1.200 ml/hr | ΝΑΙ |  |  |
|  | •ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας ≥ 5 ωρών με ρυθμό 25 ml/hr | ΝΑΙ |  |  |
|  | •anti-bolus λειτουργία μετά από απόφραξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | •δυνατότητα διασύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) με το EHR του νοσοκομείου με πρωτόκολλο επικοινωνίας HL7. Να παρέχονται χωρίς καμία χρέωση για το νοσοκομείο τα παρελκόμενα για τη διασύνδεση. Απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθούν προσφορές και για τα 2 παραπάνω ζητούμενα είδη. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ομάδας Β. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ |  |  |  |
| 19.1. | Σετ χορήγησης εντερικής διατροφής με ηλεκτρονική αντλία και δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού |  |  |  |
|  | •Οι συσκευές να έχουν συνδετικό τύπου EN Plus για τη σύνδεσή τους με ασκούς και αποσπώμενο ευρύ στόμιο ώστε να μπορούν να συνδεθούν με όλους τους περιέκτες σκευασμάτων εντερικής σίτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να φέρουν συνδετικό άκρο τύπου EN Fit σύμφωνα με το ISO 80369-3, αλλά και κωνικό αντάπτορα για ασφαλή σύνδεση με τους καθετήρες σίτισης και αποφυγή λάθος συνδέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Η συσκευή να φέρει σταγονοθάλαμο και να συνδέεται ευθύγραμμα στην αντλία, ώστε να μπορεί εύκολα να γίνεται οπτικός έλεγχος της ροής του διαλύματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Η συσκευή να έχει μήκος ≥250cm ώστε να διευκολύνονται οι χειρισμοί και να φέρει διακλάδωση τριών δρόμων (3way) με αντάπτορα ENFit-Luer lock, για την χορήγηση φαρμάκων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Η συσκευή να φέρει ειδικό σφιγκτήρα που να διακόπτει τη ροή του διαλύματος για διευκόλυνση της νοσηλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται αντάπτορας ENFit-Luer lock. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά αντλίας εντερικής σίτισης |  |  |  |
|  | •Ευθύγραμμη περισταλτική αντλία με δυνατότητα χορήγησης σε ρυθμό 1-600ml/h σε βήματα 1ml/h και για όγκο 1-5000ml (σε βήματα 1ml), με ακρίβεια χορήγησης έως ± 7% στα 50ml/h και με κατανάλωση max 7W στην απλή λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά στην οθόνη και δυνατότητα επικοινωνίας με EMR και κλήση νοσηλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Με δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων σίτισης, νυχτερινή λειτουργία, κλείδωμα οθόνης και δυνατότητα αυτόνομης στήριξης στο στατώ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | •Μικρή σε διαστάσεις για να διευκολύνεται η τοποθέτηση στο στατώ (HxWxD): 138 x 128 x 46 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 24 h ± 5 % at 125 mL/h, | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να είναι ελαφριά < 900 γρ | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Program volume range: 1 – 5000 mL | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Priming: automatic and semi-automatic | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Feeding history: 250 events | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Alarm history: 250 events | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Total volume cumulative counter: 0.001 L to 99.999 L | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Water Protection: IP35 | ΝΑΙ |  |  |
| 19.2 | Εντερική διατροφή για διαβητικούς ΜΕΘ |  |  |  |
|  | Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5 kcal/ml, υπερπρωτεϊνικά (>70 gr. Πρωτεΐνης/l) για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαμηλά σε υδατάνθρακες (<40% Ε) εμπλουτισμένο με μείγμα φυτικών ινών (>20gr/l). Να είναι πλούσια σε μονοακόρεστα, να περιέχουν ιχθυέλαια και αντιοξειδωτικά. Να διατίθενται σε χωρητικότητα 500 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 19.3 | Εντερικές διατροφές για νοσηλευόμενους ασθενείς ΜΕΘ |  |  |  |
|  | Πλήρη, πολυμερή υγρά διαλύματα ανοσοδιατροφής 1,5 kcal/ml, υψηλό σε λίπος, χαμηλό σε υδατάνθρακες, πλούσιο σε mct (13,8%E), υψηλό σε πρωτεΐνη, υψηλό σε εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA). Να διατίθενται σε χωρητικότητα 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 19.4 | Εντερικές διατροφές για ασθενείς ΜΕΘ |  |  |  |
|  | Υψηλή σε πρωτεΐνη, λίπος, χαμηλό σε νάτριο, 2kcal/ml. Να διατίθενται σε χωρητικότητα 500 ml. Απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθούν προσφορές και για τα 4 παραπάνω ζητούμενα είδη. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ομάδας Γ. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 14) |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 14) |  |  |  |
|  | 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2. Να συνοδεύονται από τροχήλατη βάση με χειρολαβή για τη μετακίνησή της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 επίπεδα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4. Η συσκευή ψύξης - θέρμανσης να διαθέτει φίλτρο για μικροσωματίδια όγκου περίπου 0,3μm για την υψηλότερη αποφυγή επιμολύνσεων του χώρου και του ίδιου του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5. Να αναφέρεται η προκαθορισμένη αντικατάσταση του φίλτρου, η οποία να μην είναι λιγότερο από 500 ώρες λειτουργίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα της μονάδας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6. Η συσκευή ψύξης – θέρμανσης να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζονται ευκρινώς οι επιλεχθείσες θερμοκρασίες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7. Να φέρει ανεξάρτητο θερμοστάτη, ο οποίος ν’ απενεργοποιεί το μηχανισμό θέρμανσης ώστε να διασφαλίζει ότι ο σωλήνας και ο αέρας παραμένουν σε θερμοκρασία κάτω από 56°C (53°C ± 3°C τυπική τιμή), ως ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωση ανίχνευσης εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας στην υποδοχή του σωλήνα θέρμανσης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 8. Το ακροφύσιο του αυλού της συσκευής να είναι προεκτεινόμενο και να διαθέτει συνδετήρα (Clips ασφαλείας) ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής σύνδεση της κουβέρτας με τη θερμαντική μονάδα, με κύριο στόχο την αποφυγή θερμικού τραυματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι συσκευές θέρμανσης-ψύξης να τηρούν τα κάτωθι: |  |  |  |
|  | I. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-240V, 50-60 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | II. Ο κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει ISO και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει CE Mark και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πρότυπου ICE-60601. | ΝΑΙ |  |  |
|  | III. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο τεχνικούς για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | IV. Ο προμηθευτής να διαθέτει τα αντίστοιχα ISO για εμπορία, διακίνηση και υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 20.1 | Η θερμαντική μονάδα, να δύναται να χρησιμοποιηθεί με κουβέρτες ψύξης- θέρμανση ολόσωμες οι οποίες να καλύπτουν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  | 1. Να είναι latex free, μιας χρήσης και κατάλληλες για εφαρμογή σε ενήλικες και παιδιά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2. Οι διαστάσεις των κουβερτών να είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζουν τη νορμοθερμία σε ενήλικες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3. Ο τύπος των κουβερτών να είναι ολόσωμες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4. Να είναι ακτινοδιαπερατές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό και με τέτοιο τρόπο ώστε να τους προσδίδουν ανθεκτικότητα σε τυχόν τρυπήματα ή σκισίματα και να είναι ανθεκτικές σε υγρά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6. Η μετάδοση της θερμότητας να γίνεται με τη χρήση εξαναγκασμένου θερμού αέρα και όχι δια της επαφής για την αποφυγή εγκαυμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7. Η εξωτερική τους επιστρωμάτωση να είναι από μη υφασμένο υλικό με σκοπό την προστασία του σώματος του ασθενούς από τυχόν επαφή του δέρματος με πλαστικά αντικείμενα. Η διάχυση του θερμού αέρα να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση, ισομερή και ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 20.2 | Η θερμαντική μονάδα, να δύναται να χρησιμοποιηθεί με κουβέρτες ψύξης- θέρμανση άνω σώματος οι οποίες να καλύπτουν τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  | 1. Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων, άνω σώματος, | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2. Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανές πεδίο για κάλυψη κεφαλής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3. Να διαθέτει ενσωματωμένες λωρίδες – κορδόνια για επικουρική στήριξη της κουβέρτας στο σώμα του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4. Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (αριστερά – δεξιά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5. Με ανατομική λαιμόκοψη. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ομάδας Δ. | ΝΑΙ |  |  |