ΤΜΗΜΑ 6Ο,  Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 504092

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» (CPV: 33192160-1) (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 3)

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ | ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1. | H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 190 x 60cm τουλάχιστον, αποτελούμενη από 2 τμήματα. Να προσφερθεί προς επιλογή επιφάνεια κατάκλισης 4 τμημάτων ώστε να μπορεί να λάβει και την καρδιολογική θέση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να διαθέτει ασφαλές φορτίο λειτουργίας 320 κιλά τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να διαθέτει αναδιπλούμενα πλαϊνά κιγκλιδώματα από ανοξείδωτους σωλήνες, αμφίπλευρα του φορείου. Να διαθέτουν σύστημα αργής καθοδικής πορείας για την αποφυγή τραυματισμού του νοσηλευτικού προσωπικού. Να απασφαλίζουν σε δύο σημεία, στην πλευρά της κεφαλής και των ποδιών, αμφίπλευρα του φορείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να μπορεί να λάβει τις ακόλουθες θέσεις: |  |  |  |
|  | - Ρύθμιση ύψους από 60 – 85 cm τουλάχιστον, για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενούς μέσω ποδομοχλού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ρύθμιση τμήματος πλάτης 90ο μοίρες τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ρύθμιση Trendelenburg \ Anti – Trendelenburg 17ο τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να διαθέτει αναδιπλούμενες χειρολαβές στα άκρα (κεφαλής / ποδιών) του φορείου για την εύκολη μεταφορά του ασθενή. Στα άκρα της κεφαλής να φέρουν ενσωματωμένα πτυσσόμενα (με μηχανισμό ασφάλισης ύψους, σε κάθε σημείο του εύρους τους) στατώ ορού, με αναδιπλούμενους – περιστρεφόμενους γάντζους. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Να διαθέτει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί με C – ARM και για λήψη ακτινογραφιών σε όλη την επιφάνεια κατάκλισης, με ειδική θήκη για την συγκράτηση της κασέτας, η οποία και να περιλαμβάνεται. Η θήκη να εισέρχεται από την πλευρά της κεφαλής αλλά και των ποδιών, με τρόπο που αποτρέπει την πιθανότητα βλάβης σε περίπτωση ανασήκωσης της πλάτης (να αναλυθεί) και να διαθέτει οδηγούς ένδειξης της θέσης της κασέτας στην επιφάνεια κατάκλισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Να διαθέτει περιστρεφόμενους προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες του. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς των 200mm τουλάχιστον με κεντρικό σύστημα φρένων, το οποίο να ενεργοποιείται από όλες τις πλευρές του φορείου. Να διαθέτει και 5ο τροχό αναδιπλούμενο για την εύκολη μεταφορά / ευελιξία σε διαδρόμους και ασανσέρ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να διαθέτει βάση τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Να δύναται να δεχτεί περιστρεφόμενη βάση τοποθέτησης μόνιτορ, με μηχανισμό ασφάλισης, που να εξυπηρετεί και ως μετώπη στην πλευρά των ποδιών. Να περιλαμβάνεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Να διαθέτει ράγες τοποθέτησης εξαρτημάτων αμφίπλευρα του φορείου. Να δύναται να διαθέτει και στα άκρα κεφαλής – ποδιών. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Να διαθέτει ένδειξη της γωνίας του τμήματος πλάτης και του Trendelenburg/Anti-Trendelenburg. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Να διαθέτει στρώμα δύο στρώσεων με φερμουάρ και αδιάβροχο, βραδύκαυστο, διελαστικό και αεροδιαπερατό κάλυμμα πάχους τουλάχιστον 10 cm, με ιμάντες συγκράτησης στο φορείο. Να δύναται να διαθέτει στρώμα με τεχνολογία διατήρησης ιδανικής θερμοκρασίας κάτω από τον ασθενή. Να προσφερθεί προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
|  | - Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την τεχνική αξιολόγηση θα αποδεχτούν εγγράφως την υποχρέωση, σε συνεργασία και συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη τον προσφερόμενο εξοπλισμό προς απόδειξη των δυνατοτήτων τους σε χώρου του Νοσοκομείου, επί ποινή απόρριψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2015, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α’/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του. | ΝΑΙ |  |  |