ΤΜΗΜΑ 3Ο:

«ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ» (CPV: 33192120-9) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ  (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 3)

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ | ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
|  | Παιδικές τροχήλατες κλίνες (κουνάκια), με στρώμα αδιάβροχο και κομοδίνα με τραπεζοτουαλέτα. Οι παιδικές τροχήλατες κλίνες (κουνάκια), με προστατευτικά κάγκελα χωρίς να δημιουργείται κενό για μεγαλύτερη ασφάλεια, μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα ρύθμισης σε 3 θέσεις τουλάχιστον. Να διατίθενται σε όμοιες αποχρώσεις όπως οι μετόπες. Να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού αποχρώσεων ανά Κολώνα (μετόπη) και ανά κάγκελο. Με δυνατότητα ανύψωσης της πλάτης ηλεκτροκίνητα, με υποδοχή για στατό ορού, τροχοί διαμέτρου 125 mm τουλάχιστον με φρένο. Να έχει διαστάσεις εξωτερικές 170 x 85 cm, επιφάνεια κατάκλισης διαστάσεων 140 cm X 70 cm περίπου. Το υλικό κατασκευής ανθεκτικό, ασφαλές και μεγάλης αντοχής για παιδιατρικούς ασθενείς. Τα στρώματα θα έχουν αδιάβροχο εξωτερικό κάλυμμα, διαστάσεων αναλόγως της κλίνης 140 cm X 70 cm περίπου. Και τα κομοδίνα νοσηλείας θα είναι τροχήλατα, με ανεξάρτητη τραπεζοτουαλέτα. |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Α. | ΚΛΙΝΗ |  |  |  |
| 1. | Η κλίνη να είναι μεταλλικής κατασκευής, βαμμένη με ηλεκτροστατική αντιμικροβιακή βαφή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την αντιμικροβιακή ιδιότητα της βαφής του μεταλλικού σκελετού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι κατασκευασμένη από καλουπωτό ανθεκτικό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου (ag) το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Θα πρέπει να έχει μετόπες κεφαλής ποδιών με κολώνες από έγχρωμο καλουπωτό πλαστικό και εσωτερική επιφάνεια από διαφανές plexyglass. Οι μετόπες να διατίθενται σε όλες τις διαθέσιμες αποχρώσεις RAL προκειμένου το κρεβάτι να ταιριάζει χρωματικά με τον περιβάλλοντα χώρο και να είναι αισθητικά ευχάριστο για τα παιδιά. Να κατατεθεί χρωματολόγιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. | ΣΤΡΩΜΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα ανάλογο, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την κλίνη κατάλληλο για την προστασία από κατακλίσεις μέχρι 4ου βαθμού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 1. | Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, τουλάχιστον δύο στρώσεων, η κάτω στρώση να είναι αφρού πολυουρεθάνης, η πάνω επιφάνεια του να αποτελείτε από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ζώνες στήριξης για κεφαλή, κορμό, πέλματα. Οι ζώνες κεφαλής και πελμάτων να είναι αφρού πολυουρεθάνης διαφορετικής πυκνότητας με ειδικό σχεδιασμό με εγκάρσιες εγκοπές διαφορετικής σχεδίασης για κάθε ζώνη, η μεσαία ζώνη του κορμού να αποτελείται από υλικό Latex για την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή του βάρους του ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να είναι ύψους τουλάχιστον 10 εκ, και κατάλληλης πυκνότητας (να αναφερθούν οπωσδήποτε τα στοιχεία της πυκνότητας και αντοχής προς αξιολόγηση), ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις κατακλίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να προσφερθεί προς επιλογή ειδική ενίσχυση ζώνης κατά μήκος στις άκρες ώστε να μη γλιστρά ο ασθενής κατά την έγερσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | - Να είναι βραδύκαυστο. Να κατατεθεί πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Να αναφερθεί η οδηγία. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | - Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρος ασθενή 150 κιλά τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  | - α) Κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | - β) Αδιάβροχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | - γ) Αεροδιαπερατό | ΝΑΙ |  |  |
|  | - δ) Αντιβακτηριακό | ΝΑΙ |  |  |
|  | - ε) Διελαστικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | - στ) Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης. Να μπορεί να απολυμανθεί σε ειδικό κλίβανο απολύμανσης έως 120ο C σε περίπτωση μολυσματικού περιστατικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - ζ) Οι ραφές του να είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο (να αναφερθεί η μέθοδος) ώστε να παρέχεται η βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - η) Δυνατότητα αφαίρεσης του φερμουάρ. Το φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ |  |  |  |
| 1. | - Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας και να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο (τόσο ποιοτικά όσο και χρωματικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Το κομοδίνο να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται η τραπεζοτουαλέτα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των αντικειμένων που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Το κομοδίνο θα πρέπει να διαθέτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης της τραπεζοτουαλέτας προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων που θα βρίσκονται στην επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Η τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης ώστε να είναι πλήρως λειτουργική. να προσαρμόζεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των αντικειμένων που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Το κομοδίνο θα πρέπει να διαθέτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης της τραπεζοτουαλέτας προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων που θα βρίσκονται στην επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Το κομοδίνο με την τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, συγκεκριμένα πόρτες ντουλαπιού και μετώπες συρταριών, ως επίσης και η άνω επιφάνεια του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με αντιμικροβιακή σύσταση ιόντων αργύρου (Ag), ανθεκτικό στα είδη καθαρισμού του νοσοκομείου. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα για την αντιμικροβιακή σύσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής του κομοδίνου με την τραπεζοτουαλέτα να επιτρέπουν τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό της καθώς και την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. Να γίνει αναλυτική περιγραφή και πλήρης τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το κομοδίνο να διαθέτει ανεξάρτητη τραπεζοτουαλέτα. Η επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι διαστάσεων 60x35cm (±5%) με χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Το ύψος της τραπεζοτουαλέτας να μεταβάλεται από 99 έως 110cm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το κομοδίνο να φέρει ένα (1) ντουλάπι και ένα (1) συρτάρι ή ένα (1) συρτάρι μεγάλο και ένα (1) συρτάρι μικρό. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος στις μετώπες του για να αποτελούν ομοιογενές σύνολο με τις κλίνες. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Η επιφάνεια εργασίας του κομοδίνου να φέρει χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Το κομοδίνο να φέρει τέσσερις (4) διπλούς, περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Διαστάσεις κομοδίνου περίπου: |  |  |  |
|  | - Μήκος: 50 - 70 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Πλάτος: 45 - 55 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ύψος κομοδίνου: 75 – 90 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 1. | Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την τεχνική αξιολόγηση θα αποδεχτούν εγγράφως την υποχρέωση, σε συνεργασία και συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη τον προσφερόμενο εξοπλισμό προς απόδειξη των δυνατοτήτων τους σε χώρου του Νοσοκομείου, επί ποινή απόρριψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2016 και ISO 9001:2015, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α’/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. | ΝΑΙ |  |  |