ΤΜΗΜΑ 1Ο:

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» (CPV:33192130-2) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ  (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 33)

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ | ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| Α. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ |  |  |  |
|  | Το κάθε κομοδίνο ασθενών να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: |  |  |  |
| 1. | Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να διαθέτει ανεξάρτητη τροχήλατη τραπεζοτουαλέτα, η οποία να προσαρμόζεται και από τις δύο πλαϊνές πλευρές του κομοδίνου (όχι έμπροσθεν ή όπισθεν του συρταριού – ντουλαπιού). Η τραπεζοτουαλέτα να αποσπάται χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση του κομοδίνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να είναι κατασκευασμένο, ώστε η τραπεζοτουαλέτα να προσαρμόζεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των αντικειμένων που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Να διαθέτει διπλό καπάκι με ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης της τραπεζοτουαλέτας προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων που θα βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να διαθέτει ένα τουλάχιστον συρτάρι με προσθαφαιρούμενη πλαστική θήκη και τηλεσκοπικούς οδηγούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να διαθέτει ντουλάπι με πόρτα και προσθαφαιρούμενο εσωτερικό ράφι. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το σώμα, οι άνω και κάτω επιφάνειες, οι προσόψεις και το προσθαφαιρούμενο ράφι του κομοδίνου όπως επίσης και η άνω επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό θερμοπλαστικό. Οι χειρολαβές να είναι τύπου «χούφτα» διαμορφωμένες από το ίδιο θερμοπλαστικό υλικό (χωρίς πρόσθετα βιδωμένα εξαρτήματα). Το πλαστικό να είναι ανθεκτικό στη χάραξη και αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Η τραπεζοτουαλέτα να ρυθμίζεται καθ’ ύψος μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης (τύπου button) σε εύρος περίπου 25cm (±3) και να διαθέτει πνευματικό μηχανισμό υποβοήθησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Η τραπεζοτουαλέτα να διαθέτει κάλυμμα βάσης από καλουπωτό πλαστικό αντιμικροβιακής σύσταση ιόντων αργύρου. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | - Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να διαθέτουν διπλούς πλαστικούς τροχούς διαμέτρου 50mm κατ’ ελάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | - Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι περίπου 45x45x90cm (±5%). | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | - Οι διαστάσεις της επιφάνειας του τραπεζιού να μην ξεπερνούν τα 60x35cm (±5). | ΝΑΙ |  |  |
| Β. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ |  |  |  |
| 1. | - Να είναι ηλεκτρικό, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Τα πλαστικά μέρη της κλίνης (μετόπη - επιφάνεια κατάκλισης - κάγκελα) να έχουν ειδική αντιμικροβιακή σύσταση ιόντων αργύρου ag (όχι επικάλυψη) για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Να κατατεθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά της μέρη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να διαθέτει μέγιστο συνολικό πλάτος έως 100 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 (+/-5) cm, αποτελούμενη από τέσσερα (4) πλαστικά τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να είναι στιβαρής κατασκευής και να δέχεται συνολικό βάρος τουλάχιστον 250 kg με προστασία υπερφόρτωσης (βάρος ασθενούς τουλάχιστον 220 kg). | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί. Η μετόπη κεφαλής να είναι σταθερή και να μην ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα σε κάθε πλευρά, τα οποία να καλύπτουν το συνολικό μέρος του μήκους της επιφάνειας κατάκλισης με ύψος τουλάχιστον 46 cm. Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με κίνηση καθ’ ύψος κατακόρυφα. Στην αναδιπλωμένη θέση να μην εξέχουν σε βαθμό που προκαλεί δυσκολίες στην κίνηση του ασθενούς και στο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο ασθενή και κατά προτίμηση και νοσηλευτικό χειριστήριο για την ρύθμιση κινήσεων. Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ: |  |  |  |
|  | α. Εύρος διακύμανσης ύψους μεταξύ 35-80 (±2cm) | ΝΑΙ |  |  |
|  | β. Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70ο μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ. Τμήματος μηρών τουλάχιστον 35ο μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | δ. Trendelburg\Αntitrendelenburg τουλάχιστον 15ο μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ε. Ανεξάρτητη ηλεκτρική ή μηχανική ανύψωση των ποδιών τουλάχιστον 20ο μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | στ. Να διαθέτει πλήκτρο στο χειριστήριο διαμόρφωσης της κλίνης σε θέση «καρδιολογικής καρέκλας» με κάθετη ανύψωση πλάτης και τοποθέτηση των ποδιών χαμηλότερα από το κέντρο βάρους του σώματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ζ. Το χειριστήριο του ασθενούς να αποσυνδέεται εύκολα για την άμεση αντικατάστασή του ακόμα και από μη τεχνικό προσωπικό χωρίς τη χρήση εργαλείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη (ή μοχλό) για άμεση οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR. Το σύστημα αυτό να οριζοντιώνει και κατεβάζει αυτόματα και το ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Η κλίνη να εδράζεται σε τέσσερις μονούς πλαστικούς τροχούς τουλάχιστον Φ150 mm, κατ’ ελάχιστον ο ένας αντιστατικός, με κεντρικό σύστημα φρένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Να διαθέτει ελαστικούς προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης και ειδική υποδοχή στη μετόπη των ποδιών για την τοποθέτηση κλινοσκεπασμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο υποδοχές για τοποθέτηση στατώ ορού. Η κάθε κλίνη να συνοδεύεται από ένα στατώ ορού με τέσσερα άγκιστρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα κατάλληλο για την προστασία από κατακλίσεις μέχρι 4ου βαθμού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  | α. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, τουλάχιστον δύο στρώσεων αφρού πολυουρεθάνης- βισκόζης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | β. Να είναι ύψους τουλάχιστον 14 cm και κατάλληλης πυκνότητας (τουλάχιστον 40kg/m3). | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές διακριτές εργονομικές ζώνες στήριξης για κεφαλή, κορμό, πέλματα, διαφορετικών πυκνοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | δ. Να διαθέτει ενισχυμένα πλαϊνά κατά μήκος του, για να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασθενή, όταν τοποθετείται στα πλάγια του στρώματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ε. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρος ασθενή 200 kg τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | στ. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με φερμουάρ, το οποίο να είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, αντιβακτηριδιακό, διελαστικό και βραδύκαυστο. Να πλένεται στο πλυντήριο. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Η κλίνη να διαθέτει μπαταρία ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 1 | Τα είδη να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13845. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης – διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αποστολή προμήθειας εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το ΓΝ Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου. | ΝΑΙ |  |  |