ΤΜΗΜΑ 4Ο:

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Τ.Ν» (CPV: 33192130-2) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 13)

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ | ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1. | Το κρεβάτι να είναι τελευταίας τεχνολογίας, καινούργιο, ανθεκτικό, με υλικά αντιμικροβιακής ποιότητας και αντοχής, και κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Το κρεβάτι να έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας για την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού και του ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 220 x 100 cm. Διαστάσεις επιφάνειας να είναι περίπου 200 x 88 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Η επιφάνεια του κρεβατιού να είναι σε τέσσερα τμήματα (τρία κινητά και ενός σταθερού), και να καλύπτονται από πλαστικό ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Τα πλαστικά καλύμματα να αφαιρούνται εύκολα για απολύμανση και καθαρισμό και να είναι ανθεκτικά στην σκληρή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το κρεβάτι να ρυθμίζει την πλάτη τουλάχιστον 600 | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Το κρεβάτι να ρυθμίζει τους μηρούς τουλάχιστον 200 | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το κρεβάτι να ρυθμίζει το ύψος από 40 - 80 εκ. περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Το κρεβάτι να ρυθμίζει τη κλίση θέση Trendelenburg και την αντίστροφη θέση Trendelenburg ±12. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Το κρεβάτι να έχει προστατευτικά κάγκελα μεταλλικά από ανοξείδωτο χάλυβα, για αντοχή και να λειτουργούν μέσω συστήματος αερίου και ο χειρισμός να γίνεται με το ένα χέρι, για την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού και του ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Το κρεβάτι να έχει τέσσερις αντιστατικούς τροχούς Φ150ΜΜ, για εύκολη μετακίνηση και με σύστημα φρένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Η ρύθμιση των ποδιών του ασθενή να εκτελείται μέσω κρεμαγιέρας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Το κρεβάτι να κλειδώνει τις κινήσεις που δεν είναι επιτρεπτές από τον ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Το κρεβάτι να διαθέτει μπαταρία για αυτονομία κινήσεων, μεταφορά κρεβατιού, και για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Το τηλεχειριστήριο να είναι ανθεκτικό στην χρήση στα πεσίματα στεγανό στα υγρά καθώς και όλες οι λειτουργίες να γίνονται από αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Να γίνεται αυτόματη ρύθμιση της πλάτης και των ποδιών από το χειριστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Να γίνεται αυτόματη μετακίνηση της πλάτης προς τα πίσω και των μηρών προς τα εμπρός όταν αυτά ανεβαίνουν, ώστε να μην συμπιέζεται η κοιλιακή χώρα του ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Τα ηλεκτρικά να είναι ανθεκτικά με προστασία με γείωση και καλυμμένα από ανθεκτικό πλαστικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Οι μετόπες να είναι από ανθεκτικό πλαστικό να αφαιρούνται εύκολα για απολύμανση και καθαρισμό και να είναι ανθεκτικά στην σκληρή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | - Το κρεβάτι να έχει προστατευτικά στις άκρες για πιθανές συγκρούσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | - Το κρεβάτι να έχει υποδοχές για ορούς, ουροσυλλέκτες κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | - Το κρεβάτι να έχει στρώμα αφρώδους υλικού ή υψηλής ποιότητας αφρού Πολυουρεθάνης (PU) από 10cm και άνω, ίδιο με τις διαστάσεις του κρεβατιού με βαμβακερή θήκη με φερμουάρ. Το κάλυμμα να είναι ανθεκτικό αντιμικροβιακό αντιολιστιτικό και να μην καίγεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | - Το κρεβάτι να έχει πλήρεις οδηγίες χρήσεις (MANUALS). | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | Το κρεβάτι να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια, ανταλλακτικά πλήρη και τεχνική υποστήριξη 10 χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |