ΤΜΗΜΑ 2Ο:

«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ» (CPV: 33192120-9) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 15)

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ | ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
|  | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ |  |  |  |
|  | Οι παιδικές τροχήλατες κλίνες, θα είναι ηλεκτροκίνητες, με πλευρικά κιγκλιδώματα χωρίς να δημιουργείται κενό για μεγαλύτερη ασφάλεια, με δυνατότητα ανύψωσης της πλάτης και με ρυθμιζόμενο ύψος τεσσάρων (4) τμημάτων, με υποδοχή για στατό ορού, τροχοί με φρένο, σε διάφορα χρώματα ή παιδικές παραστάσεις, διαστάσεων 200 cm X 100 cm (± 10 cm) και βάρος αντοχής τουλάχιστον 220 kg. Το υλικό κατασκευής να είναι ανθεκτικό, ασφαλές για παιδιατρικούς ασθενείς από μηνών έως 16 ετών. Τα στρώματα θα έχουν αδιάβροχο εξωτερικό κάλυμμα, διαστάσεων αναλόγως της κλίνης 200 cm X 100 cm (± 10 cm). Και τα κομοδίνα νοσηλείας, θα είναι τροχήλατα, με ανεξάρτητη τραπεζοτουαλέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| Α. | ΚΛΙΝΗ |  |  |  |
| 1. | Η κλίνη να είναι ηλεκτρική, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδιασμού, κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση και να καλύπτει την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 60601-2-52. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IPX6 για τα ηλεκτρικά της μέρη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200 x 85 cm περίπου, αποτελούμενη από 4 πλαστικά τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από καλουπωτό θερμοπλαστικό υλικό, το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Τα πλαστικά μέρη της κλίνης, όπως η επιφάνεια κατάκλισης, οι μετόπες κεφαλής και ποδιών, καθώς και τα πλαϊνά κιγκλιδώματα, να διαθέτουν πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύσταση με ιόντα αργύρου (Ag). Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από έγχρωμο καλουπωτό πλαστικό (όχι συγκολλημένη έγχρωμη φάσα), (όχι επικάλυψη) απαραίτητα, οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα. Οι μετόπες και τα κάγκελα να διατίθενται σε όλες τις διαθέσιμες αποχρώσεις RAL προκειμένου το κρεβάτι να ταιριάζει χρωματικά με τον περιβάλλοντα χώρο και να είναι αισθητικά ευχάριστο για τα παιδιά. H βαφή των πλαστικών μετοπών να είναι ενσωματωμένη στην μάζα του πλαστικού και όχι επικάλυψη για απεριόριστη αντοχή. Να κατατεθεί χρωματολόγιο με τουλάχιστον 10 αποχρώσεις. Να προσφερθεί προς επιλογή η μετόπη κεφαλής να είναι σταθερή και να μην ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης, με δυνατότητα ασφάλισης στο σκελετό. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα σε κάθε πλευρά τα οποία να καλύπτουν όλο το μήκους της επιφάνειας κατάκλισης για ασφάλεια, με ύψος τουλάχιστον 42 cm. Τα κιγκλιδώματα να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με κατακόρυφη κίνηση (προς τα επάνω και προς τα κάτω), χωρίς να εκτείνονται προς τα έξω κατά την ανύψωση ή την κατάβαση, ώστε να μην αυξάνεται το εξωτερικό πλάτος της κλίνης κατά την κίνησή τους. Η τροχιά κίνησης να παραμένει εντός του κάθετου επιπέδου του πλαισίου της κλίνης, για αποφυγή πρόσκρουσης σε παρακείμενο εξοπλισμό (π.χ. κομοδίνα). Να διατίθενται σε επιλογές χρωματισμών RAL όπως και οι μετόπες. Να υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής απόχρωσης ανά κάγκελο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο ασθενή για την ρύθμιση κινήσεων. Να προσφερθεί προς επιλογή χειριστήριο νοσηλεύτριας για ρύθμιση των κινήσεων και επιλεκτικό κλείδωμα καθώς και προγραμματισμένες κινήσεις όπως CPR, καρδιακή καρέκλα κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Εύρος ρύθμισης ύψους μεταξύ 35 - 80 cm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ρύθμιση τμήματος πλάτης τουλάχιστον 65° μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ρύθμιση τμήματος μηρών τουλάχιστον 32° μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Trendelburg\Αntitrendelenburg τουλάχιστον 15 ο μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ανεξάρτητη χειροκίνητη ανύψωση τμήματος ποδιών τουλάχιστον 20° μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Να προσφερθεί προς επιλογή ηλεκτρική ανύψωση του τμήματος ποδιών τουλάχιστον 20° μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | - Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο μοχλό και από τις δύο πλευρές της κλίνης για άμεση οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR. Με την ενεργοποίηση του μοχλού, το μηχανικό σύστημα να οριζοντιώνει και κατεβάζει αυτόματα και το ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | - Η κλίνη να εδράζεται σε τέσσερις πλαστικούς τροχούς Φ150 mm, κατ’ ελάχιστον ο ένας αντιστατικός, με κεντρικό σύστημα φρένων, το οποίο να ενεργοποιείται από ποδομοχλούς στη δεξιά και αριστερή πλευρά των ποδιών της κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | - Να διαθέτει ελαστικούς προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | - Στην κλίνη να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποδοχές για να μπορεί να τοποθετηθεί στατώ ορού και στατώ έλξης. Η κάθε κλίνη να συνοδεύεται από ένα στατώ ορού με τέσσερα άγκιστρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | - Σε κάθε κλίνη να μπορεί να τοποθετηθεί στατώ έλξης (αναρτήρας) ασθενή. Να προσφερθεί προς επιλογή στατώ έλξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | - Να προσφερθεί προς επιλογή μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Να προσφερθεί προς επιλογή ενσωματωμένη μηχανική επέκταση της επιφάνειας κατάκλισης μήκος τουλάχιστον 18 cm έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψηλότερους ασθενείς και να συνοδεύεται από προσθήκη στρώματος για την επέκταση αυτή. Να προσφερθούν προς επιλογή επεκτάσεις στρωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Να προσφερθεί προς επιλογή ηχητική ή άλλη προειδοποίηση που να μπορεί να γίνει αντιληπτή από το νοσηλευτικό προσωπικό όταν πχ. έχει απενεργοποιηθεί το φρένο. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Να προσφερθεί προς επιλογή για την κλίνη, επιπρόσθετο χειροκίνητο τμήμα κεφαλής (5ο τμήμα) 10° τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Να προσφερθούν προς επιλογή παρελκόμενα εξαρτήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη, εφόσον ζητηθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. | ΣΤΡΩΜΑ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει στρώμα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με την κλίνη για την απόλυτη συμβατότητα με αυτήν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 1. | Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, τουλάχιστον δύο στρώσεων, η κάτω στρώση να είναι αφρού πολυουρεθάνης, η πάνω στρώση να αποτελείται από τρεις ζώνες κεφαλής-κορμού-πελμάτων. Οι ζώνες κεφαλής και πελμάτων να είναι αφρού πολυουρεθάνης διαφορετικής πυκνότητας με ειδικό σχεδιασμό με εγκάρσιες εγκοπές διαφορετικής σχεδίασης για κάθε ζώνη για την καλύτερη στήριξη του ασθενούς στις ζώνες που ασκείται διαφορετική πίεση λόγω τοπικού βάρους και την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή του βάρους του. Η μεσαία ζώνη του κορμού να αποτελείται από υλικό latex. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να είναι ύψους τουλάχιστον 14 εκ, και κατάλληλης πυκνότητας (τουλάχιστον 40 kg/m3), ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις κατακλίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να προσφερθεί προς επιλογή ειδική ενίσχυση ζώνης κατά μήκος ώστε να μη γλιστρά ο ασθενής κατά την έγερσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να είναι βραδύκαυστο. Να κατατεθεί πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Να αναφερθεί η οδηγία. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρος ασθενή 220 κιλά τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το στρώμα να μπορεί να απολυμαίνεται και να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Αδιάβροχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Αεροδιαπερατό | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Αντιβακτηριακό | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Διελαστικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Βραδύκαυστο | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης. Να μπορεί να απολυμανθεί σε ειδικό κλίβανο απολύμανσης έως 120ο C σε περίπτωση μολυσματικού περιστατικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Οι ραφές του να είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο (να αναφερθεί η μέθοδος), ώστε να παρέχεται η βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Δυνατότητα αφαίρεσης του με φερμουάρ. Το φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ |  |  |  |
| 1. | Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας και να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο (τόσο ποιοτικά όσο και χρωματικά). | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Το κομοδίνο να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται η τραπεζοτουαλέτα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των αντικειμένων που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Το κομοδίνο θα πρέπει να διαθέτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης της τραπεζοτουαλέτας προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων που θα βρίσκονται στην επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Η τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης ώστε να είναι πλήρως λειτουργική. Να προσαρμόζεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των αντικειμένων που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Το κομοδίνο θα πρέπει να διαθέτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης της τραπεζοτουαλέτας προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων που θα βρίσκονται στην επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Το κομοδίνο με την τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, συγκεκριμένα πόρτες ντουλαπιού και μετώπες συρταριών, ως επίσης και η άνω επιφάνεια του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με αντιμικροβιακή σύσταση ιόντων αργύρου (Ag), ανθεκτικό στα είδη καθαρισμού του νοσοκομείου. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα για την αντιμικροβιακή σύσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής του κομοδίνου με την τραπεζοτουαλέτα να επιτρέπουν τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό της καθώς και την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. Να γίνει αναλυτική περιγραφή και πλήρης τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το κομοδίνο να διαθέτει ανεξάρτητη τραπεζοτουαλέτα. Η επιφάνεια της τραπεζοτουαλέτας να είναι διαστάσεων 60x35cm (±5%) με χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Το ύψος της τραπεζοτουαλέτας να μεταβάλλεται από 99 έως 110cm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το κομοδίνο να φέρει ένα (1) ντουλάπι και ένα (1) συρτάρι ή ένα (1) συρτάρι μεγάλο και ένα (1) συρτάρι μικρό. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος στις μετόπες του για να αποτελούν ομοιογενές σύνολο με τις κλίνες. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Η επιφάνεια εργασίας του κομοδίνου να φέρει χείλος για την συγκράτηση των αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Το κομοδίνο να φέρει τέσσερις (4) διπλούς, περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Διαστάσεις κομοδίνου περίπου: |  |  |  |
|  | - Μήκος: 50 - 70 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Πλάτος: 45 - 55 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ύψος κομοδίνου: 75 - 90cm | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 1. | Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την τεχνική αξιολόγηση θα αποδεχτούν εγγράφως την υποχρέωση, σε συνεργασία και συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη τον προσφερόμενο εξοπλισμό προς απόδειξη των δυνατοτήτων τους σε χώρου του Νοσοκομείου, επί ποινή απόρριψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2016 και ISO 9001:2015, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Datasecurity, ISO 13485:16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α.ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α’/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. | ΝΑΙ |  |  |