### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

### ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι προσφερόμενοι αντιοροί τυποποίησης ομάδας αίματος θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται από τη υψηλή συγγένεια και ειδικότητά τους και αφετέρου από τον τίτλο τους. Για τα αντιδραστήρια Anti-A, Anti-B, Anti-AB, οι τίτλοι πρέπει να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1/256, αντι-D μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1/128 και anti-K μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1/32. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας. Να είναι απαλλαγμένα από μη ειδικών αντισωμάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδά θετικά αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δεν θα πρέπει να προκαλούν κατά τη χρήση τους διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θα πρέπει να έχουν υψηλή ευαισθησία, για να μην διαφεύγουν ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας. Να είναι απαλλαγμένα από μη ειδικά αντισώματα ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η προκαλούμενη αντίδραση κατά τη χρήση τους θα πρέπει να είναι καθαρή, εμφανής και σαφής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3 έως 4 σταυρών (+++ - ++++) με εναιώρημα ερυθρών, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 2 λεπτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οι αντιοροί Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D, Anti-C, Anti-E, Anti-e, Anti-c, Anti-Kell, να είναι μονοκλωνικοί. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το anti-D να είναι μίγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG & IgM (DVI αρνητικό) ώστε να ανιχνεύονται καλύτερα οι υποομάδες D. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Για τον έλεγχο του Kell να είναι μονοκλωνικό και slide test. Να αναφερθεί ο τίτλος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστικός οίκος να έχει ISO 13485. Κάθε παρτίδα να περνάει από ποιοτικό έλεγχο. Να κατατεθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το anti-human πρέπει να έχει ευρέως φάσματος δράση και η προσθήκη του να μην δημιουργεί αιμόλυση ή συγκόλληση με ευαισθητοποιημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από τη στιγμή της παράδοσής τους. Να είναι όσο γίνεται πιο μακράς λήξεως. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να κατατεθεί πελατολόγιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Για λόγους ασφαλείας και ομοιογένειας των αποτελεσμάτων στη διαδικασία ελέγχου των ομάδων αίματος ΑΒΟ και Rhesus θα γίνουν δεκτές εταιρείες που προσφέρουν όλα τα είδη Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D, Anti-A1, Anti-Kell, Anti-C, Anti-c, Anti-E και Anti-e. | ΝΑΙ |  |  |

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν της πληροφορίες  που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις που απαιτούνται από της όρους της παρούσας διακήρυξης.