ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   CPV (33696000-5)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAΙΝΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ: - Gram(-) εντεροβακτηριακά - Gram(-) αζυμωτικά - Αναερόβια - Ναισέρια - Στρεπτόκοκκος - Σταφυλόκοκκος - Μύκητες | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάθε ταινία να διαθέτει από 10 και πάνω ιδιότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Όλες οι παραπάνω ταινίες να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να θεωρούνται τεστ αναφοράς με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να προσφερθούν και τα συνοδό αντιδραστήρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να ταυτοποιούν περισσότερα από 500 είδη μικροβίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων να γίνεται και από ειδικό λογισμικό, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (HsTNI) - ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο αναλυτής να είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπέλασης (για τα επείγοντα δείγματα) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να βασίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 150 εξετάσεις την ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι επείγουσες εξετάσεις να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 20 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει τουλάχιστον 40 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτόχρονη φόρτωση περισσότερων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο αναλυτής να διαθέτει ένα κοινό δειγματοφορέα στον οποίο θα μπορούν να τοποθετηθούν σωληνάρια όλων των διαστάσεων, cups, cups πάνω σε σωληνάριο, controls, calibrators. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού της ημερήσιας συντήρησης και ο αναλυτής να την πραγματοποιεί αυτόματα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει ψυγείο για τη συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (retest), ανάλογα με το αποτέλεσμα | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με γραμμικό κώδικα ανάγνωσης (Barcode), καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με Εξωτερικό Λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (πρότυπη καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση για τις ζητούμενες εξετάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να εκτελεί όλες τις ακόλουθες ζητούμενες εξετάσεις: - Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (hs Troponin I) - HBsAg - Anti - HCV - HIV Ag/Ab - SYPHILLIS - Anti - HBs - Anti - HBc - Anti - HBc IgM - HBe Ag - Anti - HBe - Anti - HAV IgG - Anti - HAV IgM - CMV IgG - CMV IgM - TOXO IgG - TOXO IgM - Rubella lgG - Rubella lgM - EBV VCA lgG - EBV VCA lgM - EBV EBNA lgG - PCT | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Να προσφερθεί και δεύτερος αναλυτής ίδιας τεχνολογίας που να εκτελεί τις ίδιες εξετάσεις ως υποστηρικτικός και εφημερίας και να έχει τις εξής προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.1. Ο αναλυτής να είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπέλασης (για τα επείγοντα δείγματα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.2. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να βασίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.3. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις την ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.4.Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.5. Να διαθέτει τουλάχιστον 22 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτόχρονη φόρτωση περισσότερων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.6 Να διαθέτει ψυγείο για τη συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.7 Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17. 8. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (retest), ανάλογα με το αποτέλεσμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.9 Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με γραμμικό κώδικα ανάγνωσης (Barcode), καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με Εξωτερικό Λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17. 10 Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.11 Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (πρότυπη καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.12 Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17. 13. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.14 Να εκτελεί όλες τις ακόλουθες ζητούμενες εξετάσεις: - Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (hs Troponin I) - HBsAg - Anti – HCV - HIV Ag/Ab - SYPHILLIS - Anti – HBs - Anti – HBc - Anti - HBc IgM - HBe Ag - Anti – Hbe - Anti - HAV IgG - Anti - HAV IgM - CMV IgG - CMV IgM - TOXO IgG - TOXO IgM - Rubella lgG - Rubella lgM - EBV VCA lgG - EBV VCA lgM - EBV EBNA lgG - PCT | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης με δαπάνη του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Το κόστος σύνδεσης του αναλυτή, με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου (LIS) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανάδοχος, για την Ομάδα ειδών 2, υποχρεούται να προμηθεύσει το εργαστήριο με ετικέτες barcode, διαστάσεων 45mm X 34mm (θερμογραφικό) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ HsTNI ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να μπορεί να αναλύει Τροπονίνη Υψηλής Ευαισθησίας με απλή διαδικασία και δίχως προετοιμασία αντιδραστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να χρησιμοποιεί σύγχρονη και αξιόπιστη μέθοδο, χρονικά καθοριζόμενο ανοσοφθορισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης και επιπλέον εξετάσεων, εφόσον το επιθυμεί ο χειριστής: D-dimer, NT-ProBNP ή ΒΝP, CK-MB, PCT, IL-6. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο αναλυτής να μην απαιτεί βαθμονόμηση, ώστε να αποδίδεται με ακρίβεια το κόστος ανά εξέταση και να μην επιβαρύνει τους χειριστές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα αντιδραστήρια να είναι ατομικά συσκευασμένα, και να χρησιμοποιούνται άμεσα από την αποθήκευσή τους ώστε να μην καθυστερεί η λήψη του αποτελέσματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να μπορεί να αναλύει παράλληλα και ταυτόχρονα μέχρι και 6 εξετάσεις ώστε να μπορεί αφενός να επεξεργάζεται ο χειριστής πολλαπλούς ασθενείς, αφετέρου να μπορεί να πραγματοποιήσει διαφοροδιάγνωση πνευμονικής εμβολής και αιτίου δύσπνοιας σε συνδυασμό με D-DIMER και NT -proBNP, εφόσον απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να φυγοκεντρεί μόνος του και αυτόματα τα δείγματα για να παρέχει αξιόπιστο αποτέλεσμα της κάθε εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Όλες οι εξετάσεις να ολοκληρώνονται εντός 12΄από την έναρξη της μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να δέχεται μικρό όγκο δείγματος ολικού αίματος, μέχρι 70μL ανά εξέταση. Να μπορεί να αναλύει και τριχοειδικό δείγμα για ταχεία ανάλυση και διαλογή περιστατικών (με απόδειξη στο εσώκλειστο της εξέτασης) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ειδικά και τουλάχιστον για την Τροπονίνη να υπάρχουν συγκριτικές μελέτες με γραφικές παραστάσεις σε σχέση με εργαστηριακούς αναλυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να μην επηρεάζεται από το φαινόμενο Hook σε συγκεντρώσεις τροπονίνης ακόμα και 1000ng/ml, ώστε να μην παρέχει ψευδώς χαμηλό αποτέλεσμα σε υψηλές συγκεντρώσεις της εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η εξέταση της τροπονίνης να μην επηρεάζεται από την βιοτίνη σε συγκεντρώσεις ακόμα και 10ng/ml | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει μικρές συσκευασίες 10 τεστ, ώστε να ανταποκρίνεται στην ροή εργασίας του τμήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να κατατεθεί ακριβές φύλλο συμμόρφωσης που θα αποδεικνύονται η πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων. | ΝΑΙ |  |  |

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ  NT-proBNP  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ταχεία μέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισμό NT-proBNP σε ολικό αίμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να μετρά απαραίτητα απ’ ευθείας σε ολικό αίμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο αίματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος δείγματος: ολικό αίμα 100 μl. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος λήψης αποτελέσματος: μέχρι 15 min. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος μέτρησης: 100-35000 pg/ml | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να είναι συνεχούς ετοιμότητας σε 24ωρη βάση και να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή, με αρχείο ασθενών και δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων του ασθενή. Να έχει μεγάλη οθόνη αφής LCD και ενσωματωμένο εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να μην απαιτείται βαθμονόμηση του αναλυτή και η εισαγωγή της καμπύλης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να προσφερθούν όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή (π.χ. χαρτί εκτύπωσης) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να προσφερθεί και δεύτερος αναλυτής ίδιας τεχνολογίας που να εκτελεί τις ίδιες εξετάσεις με τα ίδια αντιδραστήρια ως υποστηρικτικός και εφημερίας | ΝΑΙ |  |  |